#### 技术规格

除另行指明外，所有技术数据都是有保障的数据。除另行指明外，所有技术规格均适用于所有型号。

##### 型号概述

| 参数 | TBS1012B |
| --- | --- |
| 带宽 | 100 MHz |
| 通道数 | 2 |
| 采样率 | 1 GS/s |
| 记录长度 | 20 K 点 |

##### 垂直系统 - 模拟通道

垂直分辨率

8 位

输入灵敏度范围

1 mV/div 至最大 10 V/div，1-2-5 序列，探头衰减设置为 1X

DC 增益精度

±3.0% 阶跃增益，30℃ 以上降额 0.1%/℃

最大输入电压

300 VRMS，安装类别 II；在 20 dB 时每次降额超过 4 MH，降至 200 MHz

偏置范围

1 mV/div ~ 50 mV/div：± 1 V

100 mV/div ~ 500 mV/div：± 10 V

1 V/div ~ 5 V/div：± 100 V

带宽限制

20 MHz（典型）

输入耦合

DC、AC

输入阻抗

1 MΩ ±2% 并联 14 pF ±2 pF

垂直缩放

垂直扩展或压缩动态或停止波形

采集模式

采样

采集采样值

峰值检测

在所有扫描速度下，捕获最窄 4 ns 的毛刺。

平均

平均包含 2 ~ 256 个波形。

高分辨率

将一个采集间隔的多个采样平均到一个波形点。

滚动

在屏幕上从右向左以小于等于 40 ms/div 的扫描速度滚动波形

##### 水平系统 - 模拟通道

时基精度

20 ppm

时基范围

TBS1102X

在 1–2–4 序列下为 2 ns/格到 100 秒/格

水平缩放

水平扩展或压缩动态或停止波形

时延校正范围

± 100 ns

##### 触发系统

外部触发输入

所有型号均包括

触发模式

自动、正常、单序列

触发类型

边沿

任意通道上正或负斜率。耦合包括 DC、HF 抑制、LF 抑制和噪声抑制。

脉冲宽度

在正或负脉冲的宽度 >、<、=、≠ 或落在指定时间周期之内/之外时触发采集。

欠幅脉冲

在一个脉冲越过一个门限，但在再次越过第一个门限前未能越过第二个门限时触发采集。

触发源

CH1、CH2、辅助输入、交流线路

触发耦合

DC、噪声抑制、高频抑制、低频抑制

触发信号频率读数

提供触发源的频率读数，最高为仪器带宽。

##### 波形测量

光标

时间、幅度、屏幕

自动测量

32 项，一次最多可以在屏幕上显示其中六项。测量值包括：周期，频率，上升时间，下降时间，正占空比，负占空比，正脉宽，负脉宽，突发宽度，相位，正过冲，负过冲，峰峰值，幅度，高，低，最大值，最小值，中间值，周期中间值，RMS，周期 RMS，正脉冲数，负脉冲数，上升沿数，下降沿数，面积，周期面积，延迟 FR，延迟 FF，延迟 FR 和延迟 RR。

选通

隔离采集内部发生的具体事件，使用屏幕、在波形光标之间或整个记录长度中获得测量数据。

##### 波形数学运算

代数

加、减和乘波形

FFT

频谱幅度。把 FFT 垂直标度设置为线性 RMS 或 dBV RMS，把 FFT 窗口设置为矩形、Hamming、Hanning 或 Blackman-Harris。

##### 显示器系统

显示器类型

7 英寸 TFT 彩色显示器

显示器分辨率

水平 800 x 垂直 480 显示像素 (WVGA)

波形样式

矢量、可变余辉和无穷大余辉。

格式

YT 和 XY

##### 输入/输出端口

USB 2.0 主控端口

支持 USB 海量存储设备

USB 2.0 设备端口

后面板连接器可以通过 USBTMC 或 GPIB 及 TEK-USB-488 与示波器通信或控制示波器

探头补偿器

幅度

5 V

频率

1 KHz

Kensington 型锁

后面安全插槽连接标准 Kensington 型锁

##### 电源

电源

100 ~ 240 VAC RMS ±10%

电源频率

45 Hz ~ 65 Hz (100 ~ 240 V)

360 Hz ~ 440 Hz (100 ~ 132 V)

功耗

最大 30 W

##### 物理特点

外观尺寸

| 参数 | 毫米 | 英寸 |
| --- | --- | --- |
| 高度 | 154.95 | 6.1 |
| 宽度 | 325.12 | 12.8 |
| 厚度 | 106.68 | 4.2 |

装运尺寸

| 参数 | 毫米 | 英寸 |
| --- | --- | --- |
| 高度 | 266.7 | 10.5 |
| 宽度 | 476.2 | 18.75 |
| 厚度 | 228.6 | 9.0 |

重量

| 参数 | 公斤 | 磅 |
| --- | --- | --- |
| 仅仪器 | 1.979 | 4.36 |
| 仪器和附件 | 2.2 | 4.9 |

RM2000B 机架式安装

| 参数 | 毫米 | 英寸 |
| --- | --- | --- |
| 高度 | 177.8 | 7.0 |
| 宽度 | 482.6 | 19.0 |
| 厚度 | 108.0 | 4.25 |

散热间隙

仪器左侧、右侧和后面要求 50 毫米（2 英寸）。

##### 环境和安全

温度

工作

0 ºC ~ +50 ºC

非工作状态

-30 ºC ~ +71 ºC

湿度

工作

不高于 +30 °C，5% 到 90% 相对湿度

在 +30 °C 至 +50 °C 时，相对湿度为 5% 到 60%

无冷凝

非工作状态

不高于 +30 °C，5% 到 90% 相对湿度

在 +30 °C 至 +60 °C 时，相对湿度为 5% 到 60%

无冷凝

海拔高度

工作

最高 3,000 米（9,842 英尺）

非工作状态

最高 12,000 米（39,370 英尺）

法规

电磁兼容性

EC 委员会指令 2014/30/EU

UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030；EN61010-1、EN61010-2-030

安全

符合产品安全低电压指令 2014/35/EU